全自動鑲埋成型機

B/B-E3

設定簡單

操作容易

一鍵啟動

完美鑲埋

機台簡介

把手

快拆把手

操作簡便

操作影片

冷卻出入水口

使用更便利

專用水幫浦插座孔

內建水循環循環專用插座孔

PCB面板

貼心設計操作簡單

全自動一鍵啟動

壓力錶

顯示油壓壓力

完成顯示燈

高亮度LED燈，

完成亮燈顯示

內建蜂鳴器

蜂鳴提醒，

鑲埋完成

過濾組

過濾水中雜質、

延長水閥壽命

多重溫控保護

溫度控制保護迴路

防止加熱器過熱

機台簡介

|  | 鑲埋尺寸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ø25 |  |
|  | Ø32 |  |
|  | Ø40 |  |
|  | Ø50 |  |

選購

| 料號 | 規格 |
| --- | --- |
| QWP06001 | 1Ø-110V-50/60HZ |
| QWP06002 | 1Ø-220V-50/60HZ |
| QWP06002-1 | 1Ø-200V-50/60HZ |

內模管組合

(參考附件二)

沉水泵浦

樣品壓力對照表

選購

PCB面板介紹 & 機台特色

加熱溫度 加熱時間 冷卻時間 記憶模組

- 直覺式操作介面，可設定加熱溫度、加熱時間、冷卻時間。 - 40組記憶模組，可設定不同參數值，方便使用者選擇。 - 一鍵啟動，全自動自動加壓、加熱、冷卻成型，操作便利。 - 溫度超溫、加熱異常、不正常加熱等多重溫度安全保護。 - 增加故障警示訊息，方便使用者排除問題。

絕佳搭配-工作桌

工作桌

多功能工作桌，可放置機台並提供收納功能，方便移動。

| 型號 | TF01 | TF02 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 1000*690*700 mm | 1000*950*700 mm |
| 樣品照 |  |  |

附件一、內模管組合加購/選購

| 上鎖蓋組 隔板 內模管 下壓模頭 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø40 模具管 |  |  |  |  |  |
| 內模管組合 (單模) | 尺寸 | Ø25 | Ø30 | Ø32 | Ø40 |
|  | 料號 | ML40AD0215A | ML40AD0214A | ML40AD0213A | - |
| 內模管組合 (三模) | 尺寸 | Ø25 | Ø30 | Ø32 | Ø40 |
|  | 料號 | ML40AE0215A | ML40AE0214A | ML40AE0213A | - |
| Ø50 模具管 |  |  |  |  |  |
| 內模管組合 (單模) | 尺寸 | Ø25 | Ø30 | Ø32 | Ø40 |
|  | 料號 | ML50AD0216A | ML50AD0215A | ML50AD0214A | ML50AD0213A |
| 內模管組合 (三模) | 尺寸 | Ø25 | Ø30 | Ø32 | Ø40 |
|  | 料號 | ML50AE0216A | ML50AE0215A | ML50AE0214A | ML50AE0213A |
| 註1:內模管組含 單模: 上鎖蓋組、隔板x 1、內模管、下壓模頭。 三模: 上鎖蓋組、隔板x 2、內模管、下壓模頭。 註2:如有需特殊規格，請致電詢問。 註3:Ø32mm以下模具管無法放置內模管。 |  |  |  |  |  |

附件二、加購/選購附件

內隔板料號

|  | 規格 | 料號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材質 銅 | 材質 鐵(鍍鉻) |
| 公制 (mm) | Ø25 | ML25AE0210-1 | ML25AE0210-2 |
|  | Ø32 | M32C0006-1 | M32C0006-3 |
|  | Ø38 | - | - |
|  | Ø40 | M40C0006-1 | M40C0006-2 |
|  | Ø50 | ML50DG0210-1 | ML50DG0210-2 |
| 英制 (in) | 1" | - | M25AE0211 |
|  | 114" | M32C0011 | M32C0011-1 |
|  | 112" | ML38AE0206 | ML38AE0206-1 |
|  | 2" | - | - |
| 備註 | 其他特殊尺寸可以訂製 |  |  |

沉水泵浦

| 料號 | 規格 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| QWP06001 | 1Ø-110V-50/60HZ |  |
| QWP06002 | 1Ø-220V-50/60HZ |  |
| QWP06002-1 | 1Ø-200V-50/60HZ |  |

技術資料

| 機型 | B |  |  |  |  |  | B-E3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鑲埋尺寸 | Ø25mm | Ø32mm | Ø40mm |  |  | Ø50mm | Ø25mm | Ø32mm |  | Ø40mm |  | Ø50mm |
| 驅動方式 | 電動高效率馬達驅動，油壓壓力自動補償 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鑲埋數量 | 1個/次-註1 |  |  |  |  |  | 1~3個/次 |  |  |  |  |  |
| 溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-註2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空轉噪音值 | 65~71dB |  | 67~73dB |  |  |  | 70~77dB |  |  | 72~78dB |  |  |
| 加熱能力 | 1200W |  | 1600W |  |  |  | 2400W |  |  | 3200W |  |  |
| 總耗電量 | 1760W |  | 2160W |  |  |  | 2960W |  |  | 3760W |  |  |
| 加熱時間 | 最大60分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷卻時間 | 最大30分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模組設定 | 40組(可設定加熱溫度、加熱時間、冷卻時間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補壓壓力 | 60 kg/cm2 ( 852psi ) |  |  |  |  |  | 60 kg/cm2 ( 852psi ) |  |  |  |  |  |
| 機台安裝尺寸(WxDxH) | 58x57x59cm |  |  |  |  |  | 58x57x70cm |  |  |  |  |  |
| 重量 | 80Kg |  |  | 81Kg |  |  | 87Kg |  |  |  | 90Kg |  |
| 出入水管 | 3/8”明紗管(內徑- Ø10mm/外徑- Ø15mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷卻裝置 | 電磁水閥自動外接水循環冷卻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源 | 交流220V 單相(特殊電壓需訂做) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準配件 | 樣品夾：1支 |  |  |  | 漏斗：1個 |  |  |  | 濾水器：1組 |  |  |  |
|  | 湯匙：1個 |  |  |  | 鑲埋粉：1Kg(2.2lb) |  |  |  | 自動接頭：2個 |  |  |  |
|  | 管夾：6個 |  |  |  | 自攻螺絲：6個 |  |  |  | 隔板(E3)：2個 |  |  |  |
| 選購附件 | 內模管組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1:製作2個樣品時，需另外購買隔板。

註2:需特殊溫度，可另外訂製。

註3:特殊尺寸及形狀，可另外訂製。

本公司保留更改設計的權利，恕不另行通知

機台參數(一)

外型尺寸

| B(單位：mm) | B-E3(單位：mm) |
| --- | --- |

| 加熱/冷卻曲線圖 註:1.測試樣品-Ø32mmx20mm(t)。 2.測試結果會因當天溫度、濕度、 鑲埋粉材質不同、樣品大小、 模具管尺寸而有所差異性。 (本數據僅供參考) |  |
| --- | --- |

機台參數(二)

樣品成形尺寸

| 三模(E3) 單模 雙模 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | 鑲埋尺寸 (mm) | 最高高度 (mm) | 鑲埋粉重量 (g) | 成型數量 | 成型體積 (mm3) |
| 全系列 單模 | Ø25 | 21 | 18 | 1 | 10303 |
|  | Ø32 | 21 | 30 | 1 | 16880 |
|  | Ø40 | 21 | 47 | 1 | 26376 |
|  | Ø50 | 21 | 75 | 1 | 41213 |
| 全系列 雙模 | Ø25 | 14 | 12x2 | 2 | 6869 |
|  | Ø32 | 14 | 22x2 | 2 | 11253 |
|  | Ø40 | 14 | 31x2 | 2 | 17584 |
|  | Ø50 | 14 | 49x2 | 2 | 27427 |
| 全系列 三模(E3) | Ø25 | 18 | 16x3 | 3 | 8831 |
|  | Ø32 | 18 | 25x3 | 3 | 14469 |
|  | Ø40 | 18 | 40x3 | 3 | 22608 |
|  | Ø50 | 18 | 63x3 | 3 | 35325 |

機台參數(三)

樣品壓力對照表

|  | 公制 (Kg/cm2) | 英制(psi) |
| --- | --- | --- |
| 補壓壓力 | 60 | 853 |
| 機台最大壓力 | 135 | 1919 |

樣品壓力 Kg/cm2 (psi) 油壓表壓力 Kg/cm2 (psi)

耗材

| 壓克力粉，熱塑性，透明度高 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 料號 |  |  | S030109 | 1 kg |
|  |  |  |  | S030108 | 2 kg |
|  |  |  |  | S030109-1 | 5 lb (2.27kg) |
| 具導電性電木粉，熱固性，酚甲醛樹脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 料號 |  | S030106 | 1 lb (0.45kg) |
| 電木粉，熱固性，酚甲醛樹脂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 料號 | S03001 | 黑色-25 kg |
|  |  |  |  | S03001-1 | 黑色-1 kg |
|  |  |  |  | S03002 | 棕色-25 kg |
|  |  |  |  | S03002-1 | 棕色-1 kg |
|  |  |  |  | S03002-2 | 棕色-2 kg |
|  |  |  |  | S03003 | 綠色-25 kg |
|  |  |  |  | S03003-1 | 綠色-1 kg |
|  |  |  |  | S03004 | 紅色-25 kg |
|  |  |  |  | S03004-1 | 紅色-1 kg |
| 備註: 耗材詳細資料,請參考 http://toptech.synology.me/Consumables/鑲埋耗材.pdf |  |  |  |  |  |

Cutting / Mounting / Grinding & Polishing / Spin Coater

TOP TECH MACHINES CO.,LTD

No.6-3,Siayuan Rd.,Dali,Taichung,412 Taiwan

Tel:886-4-24061658

Fax:886-4-24073200

http://www.toptech.tw http://toptech.snjapp.com

E-mail: top@toptech.tw

| 我方保留規格變更權利,若有變動恕不另行通知 NO.A16-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Agent